附件1.

**2017年高校实验室安全现场检查发现问题汇总表**

**学校名称： 　西南交通大学 检查时间： 　2017.11.16**

**学院层面：**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款号** | **问题事实描述** | **备 注** |
| 1 | 1.2.1 | 学院层面的实验室安全领导小组未正式发文、未报学校备案 | 学院 |
| 2 | 1.4.2 | 学校和学院的档案原件欠缺，没有发文落实，学院的巡查记录没有明细 | 学院 |
| 3 | 3.1.2 | 缺少学生安全承诺书的上交统计表，安全考试通过名单不清晰，准入制度没落到实处 | 学院 |
| 4 | 5.3.4 | 实验室、走廊存放杂物较多 | 学院 |
| 5 | 5.4.3 | 实验室停放电瓶车 | 牵引动力国重实验室 |
| 6 | 6.1.1 | 化学和生物实验室内没有烟感；加工设备阻挡消防箱，消防箱把手没有维修，缺少巡检记录；油桶存放处或油库灭火器配备不够 | 材料科学与工程学院、地质资源与地质工程实验中心、起重运输与工程机械实验室、牵引动力国重实验室 |
| 7 | 6.2.1 | 走廊未见应急喷淋装置导引牌 | 生命科学院 |
| 8 | 6.2.2 | 应急喷淋装置安装角度、拉杆角度不对 | 生命科学院 |
| 9 | 6.2.5 | 应急喷淋没有定期巡检 | 生命科学院 |
| 10 | 7.1.8 | 地面电线裸露 | 地质资源与地质工程实验中心 |
| 11 | 7.1.10 | 配电箱前有阻挡 | 牵引动力国重实验室  地质资源与地质工程实验中心 |
| 12 | 7.4.6 | 实验记录本乱记；仪器无使用记录、外借仪器记录本无验收记录、记录本随意撕掉多处 | 0号楼量子实验室，无损检测实验室 |
| 13 | 8.1.2 | 剧毒品（如：叠氮化钠）、爆炸品（如：苦味酸）购买没有详细的购买和处置档案 | 生命学院 |
| 14 | 8.2.2 | 化学品没有分类放置（如高锰酸钾与浓硫酸一起存放） | 材料科学与工程学院 |
| 15 | 8.2.4 | 实验室存放10L以上的甲类（如乙醇）化学品，没有相应的泄露报警和应急预案 | 生命科学与工程学院 |
| 16 | 8.2.6 | 用饮料瓶装试剂无标签或标签不规范，试剂柜中的试剂标签不明确或没有标签 | 生命科学与技术学院、材料科学与工程学院 |
| 17 | 8.4.1 | 剧毒品普通试剂一起存放 | 生命科学与工程学院 |
| 18 | 8.4.2 | 剧毒品没有按照五双制管理 | 生命科学与工程学院 |
| 19 | 8.6.2 | 气体钢瓶未固定 | 生命科学与工程学院、信息学院量子光电实验室、牵引动力国重实验室 |
| 20 | 8.6.3 | 室内存放有害气体无泄漏报警 | 材料科学与工程学院顶峰多尺度研究所 |
| 21 | 8.6.4 | 存有大量液氮、CO2的小房间，缺氧气含量报警表 | 生命科学与工程学院 |
| 22 | 8.6.7 | 氧气与乙炔气混放 | 土木工程学院、牵引动力国重实验室 |
| 23 | 8.6.9 | 气体钢瓶总阀未关（二级阀已关） | 顶峰多尺度研究所 |
| 24 | 8.7.6 | 生活垃圾与实验垃圾未分类，去向不明 | 生命科学与技术学院 |
| 25 | 11.1.4 | 长期运行设备（培养箱）没有使用检查记录 | 生命科学与技术学院 |
| 26 | 11.1.6 | 高温、高速、高磁、加工设备缺少安全标识和安全使用注意事项 | 土木学院结构工程中心、顶峰多尺度研究所、车辆热能与动力所、超导磁体车 |
| 27 | 12.5.4 | 烘箱边上与冰箱、配电箱距离过近 | 顶峰多尺度研究所 |

**检查组组长：冯建跃**

**检查组成员：杜奕、万平玉、林建军、沈卫阳**


**附主要问题照片：**

** **

** **

****

****

** **

** **

**  **



